## FLUKE
NO. P			PARAMETROS REGULADOS				PARAMETROS SENSADOS CON HUMIFICADOR					FLUKE					AMBIENTE
	MANGUERA	PWM %	FLUJO	FLUJO O2	TEMPERATURA	HUMEDAD	PWM	PWM R	FLUJO MEDIDO	HUMEDAD	TEMPERATURA	ADC V	ADC T	ADC THERM	TEMP PLAT	FLUJO A LA SALIDA	PRESION CMH20	FIO2 A LA SALIDA	TEMPERATURA	HUMEDAD A LA SALIDA RH
1	CON R 0 SIN C	-	0	0	28	0	0	0	4	95	24	578	750	460	22	0	0	19.6	27.6	81.3
2	CON R 0 SIN C	-	5	0	28	0	74	46	6	85	23	778	825	458	22	15	0.03	19.7	23.8	88
3	CON R 0 SIN C	-	10	0	28	0	88	61	10	83	23	794	831	462	22	17.5	0.03	19.7	23.4	86.7
	CON R 0 SIN C	-	15	0	28	0	127	74	14	82	22	814	834	461	22	22	0.05	19.6	23	85.8
	CON R 0 SIN C	-	20	0	28	0	202	89	25	86	22	836	831	460	22	30	0.07	19.5	22.8	86.3
	CON R 0 SIN C	-	25	0	28	0	256	104	29	88	22	840	820	464	22	32	0.08	19.4	22.9	87
	CON R 0 SIN C	-	30	0	28	0	256	125	28	88	22	838	817	465	22	32.2	0.08	19.3	23	87.1
	CON R 0 SIN C	27	-	0	28	0	69	0	3	91	27	717	741	306	38	12.5	0.06	19.6	24.7	94.8
	CON R 0 SIN C	29	-	0	28	0	74	0	4	90	27	720	740	316	37	13.3	0.05	19.6	24.7	95
	CON R 0 SIN C	31	-	0	28	0	79	0	5	86	27	725	741	328	36	14	0.07	19.6	24.9	95.2
	CON R 0 SIN C	33	-	0	28	0	84	0	5	80	27	730	748	345	34	14.7	0.05	19.5	24.6	92.6
	CON R 0 SIN C	35	-	0	28	0	89	0	6	77	27	734	751	350	33	15.2	0.09	19.6	24.4	91.4
	CON R 0 SIN C	37	-	0	28	0	94	0	7	75	27	740	754	360	32	15.7	0.09	19.6	24.2	90.2
	CON R 0 SIN C	39	-	0	28	0	99	0	7	74	27	744	757	360	32	16.2	0.09	19.6	24	88.9
	CON R 0 SIN C	41	-	0	28	0	104	0	8	72	26	750	762	370	31	16.9	0.09	19.5	23.9	87.7
	CON R 0 SIN C	43	-	0	28	0	110	0	9	70	26	754	764	378	30	17.7	0.1	19.5	23.8	86.1
	CON R 0 SIN C	45	-	0	28	0	115	0	10	68	26	760	771	386	29	18.4	0.09	19.5	23.6	84.6
	CON R 0 SIN C	47	-	0	28	0	120	0	11	70	26	765	774	390	29	18.9	0.09	19.5	23.8	85.9
	CON R 0 SIN C	49	-	0	28	0	125	0	11	73	26	765	774	393	28	19.7	0.09	19.5	23.8	85.5
	CON R 0 SIN C	51	-	0	28	0	130	0	12	74	25	769	775	402	28	20.1	0.09	19.4	23.9	85.5
	CON R 0 SIN C	53	-	0	28	0	135	0	12	75	25	770	775	407	27	20.9	0.11	19.4	24.1	85.1
	CON R 0 SIN C	55	-	0	28	0	140	0	13	75	25	773	774	412	27	21.2	0.11	19.4	24.2	84.7
	CON R 0 SIN C	57	-	0	28	0	145	0	14	73	25	775	775	413	26	21.8	0.1	19.4	24.1	82
	CON R 0 SIN C	60	-	0	28	0	153	0	15	69	25	779	779	423	26	22.8	0.11	19.4	23.8	80.2
	CON R 0 SIN C	65	-	0	28	0	166	0	17	67	25	787	782	425	26	24.1	0.11	19.4	23.6	79.2
	CON R 0 SIN C	70	-	0	28	0	179	0	18	66	25	792	784	425	25	25.5	0.11	19.4	23.4	78.3
	CON R 0 SIN C	75	-	0	28	0	192	0	20	64	25	800	786	428	25	26.7	0.12	19.4	23.4	77.6
	CON R 0 SIN C	80	-	0	28	0	204	0	21	63	24	802	791	440	24	27.5	0.12	19.4	23.1	76.4
	CON R 0 SIN C	85	-	0	28	0	217	0	22	63	24	808	793	442	24	28.6	0.13	19.4	23	75.5
	CON R 0 SIN C	90	-	0	28	0	230	0	24	62	24	812	794	444	24	29.5	0.13	19.4	23	75.4
	CON R 0 SIN C	95	-	0	28	0	243	0	24	64	24	813	794	446	24	30	0.13	19.3	23.2	78.3
	CON R 0 SIN C	100	-	0	28	0	256	0	24	69	24	813	793	449	23	30.3	0.13	19.3	23.4	78.5
	CON R 0 SIN C	30	-	0	28	75	76	0	4	75	24	744	785	404	28	13.3	0.09	19.3	24.5	82.6
	CON R 0 SIN C	35	-	0	28	75	89	0	6	73	25	748	776	310	38	15.2	0.11	19.4	24.1	83.1
	CON R 0 SIN C	40	-	0	28	75	102	0	8	75	25	750	767	299	39	19.7	0.11	19.4	24	83.9
	CON R 0 SIN C	50	-	0	28	75	128	0	12	80	26	751	741	262	43	20.3	0.11	19.4	24.1	89.9
	CON R 0 SIN C	60	-	0	28	75	153	0	15	78	27	760	737	290	40	23.3	0.11	19.3	24.4	89.2
	CON R 0 SIN C	80	-	0	28	75	204	0	20	75	28	771	728	180	57	28.5	0.13	19.2	24.2	89.5
	CON R 0 SIN C	90	-	0	28	75	230	0	21	78	29	764	711	198	54	30.2	0.14	19.2	24.7	93.2
	CON R 0 SIN C	95	-	0	28	75	243	0	21	75	29	765	707	143	65	30.7	0.14	19.2	24.6	93.7
	CON R 0 SIN C	100	-	0	28	75	256	0	21	74	30	763	705	195	54	31.2	0.14	19.3	24.4	92.3
	CON R 0 SIN C	30	-	0	38	85	76	0	2	86	31	695	689	173	59	13.3	0.11	19.3	25	95
	CON R 0 SIN C	40	-	0	38	85	102	0	5	86	31	707	686	193	54	16.9	0.11	19.3	25.5	96.7
	CON R 0 SIN C	50	-	0	38	85	128	0	7	88	32	713	677	160	61	20.5	0.12	19.3	26.3	98.1
	CON R 0 SIN C	75	-	0	38	85	192	0	14	82	32	736	677	118	72	27.3	0.13	19.3	25.8	97.9
	CON R 0 SIN C	100	-	0	38	85	256	0	18	79	32	746	678	127	69	31.2	0.15	19.4	25.7	98
	CON R 0 SIN C	30	-	0	47	100	76	0	0	94	40	627	581	96	78	14.08	0.03	19.8	28.4	100
	CON R 0 SIN C	45	-	0	47	100	115	0	0	90	39	654	598	98	78	18.74	0.07	19.7	28.5	100
	CON R 0 SIN C	60	-	0	47	100	153	0	1	80	37	695	635	130	69	23	0.09	19.7	28	100
	CON R 0 SIN C	75	-	0	48	100	192	0	9	84	35	715	648	113	73	26.5	0.12	19.7	28	100
	CON R 0 SIN C	100	-	0	43	100	256	0	12	86	35	724	646	104	77	30.4	0.13	19.6	28	100
				0	0	20	28.9	78
	CON R 0 COM C	100		0	47	100	256	0	4	99	31	704	668	130	68	16.6	0.91	19.6	27	99.7
	CON R 1 CON C	50		0	48	100	128	0	0	98	36	627	606	103	76	10.7	0.48	20	37	92.6
	CON R 1 CON C	100		0	48	100	256	0	0	93	37	665	615	97	79	16.4	1	20.1	37.8	89.9
	CON R 1 CON C	100		30	47	100	256	0	7	83	34	712	657	98	78	21.7	1.7	50.6	36.5	82.3
	CON R 1 CON C	100		10	48	100	256
	CON R 1 CON C	100		20	48	100	256
	CON R 1 CON C	100		30	48	100	256
	CON R 1 CON C	100		40	48	100	256
	CON R 1 CON C	100		50	48	100	256
	CON R 1 CON C	100		60	48	100	256
	CON R 1 CON C	85		10	48	100
	CON R 1 CON C	85		20	48	100
	CON R 1 CON C	85		30	48	100
	CON R 1 CON C	85		40	48	100
	CON R 1 CON C	85		50	48	100
	CON R 1 CON C	85		60	48	100
	CON R 1 CON C	70		10	48	100
	CON R 1 CON C	70		20	48	100
	CON R 1 CON C	70		30	48	100
	CON R 1 CON C	70		40	48	100
	CON R 1 CON C	70		50	48	100
	CON R 1 CON C	70		60	48	100
	CON R 1 CON C	55		10	48	100
	CON R 1 CON C	55		20	48	100
	CON R 1 CON C	55		30	48	100
	CON R 1 CON C	55		40	48	100
	CON R 1 CON C	55		50	48	100
	CON R 1 CON C	55		60	48	100
	CON R 1 CON C	40		10	48	100
	CON R 1 CON C	40		20	48	100
	CON R 1 CON C	40		30	48	100
	CON R 1 CON C	40		40	48	100
	CON R 1 CON C	40		50	48	100
	CON R 1 CON C	40		60	48	100
	CON R 1 CON C	30		10	48	100
	CON R 1 CON C	30		20	48	100
	CON R 1 CON C	30		30	48	100
	CON R 1 CON C	30		40	48	100
	CON R 1 CON C	30		50	48	100
	CON R 1 CON C	30		60	48	100
	CON R 1 SIN C	100		10	48	100
	CON R 1 SIN C	100		20	48	100
	CON R 1 SIN C	100		30	48	100
	CON R 1 SIN C	100		40	48	100
	CON R 1 SIN C	100		50	48	100
	CON R 1 SIN C	100		60	48	100
	CON R 1 SIN C	85		10	48	100
	CON R 1 SIN C	85		20	48	100
	CON R 1 SIN C	85		30	48	100
	CON R 1 SIN C	85		40	48	100
	CON R 1 SIN C	85		50	48	100
	CON R 1 SIN C	85		60	48	100
	CON R 1 SIN C	70		10	48	100
	CON R 1 SIN C	70		20	48	100
	CON R 1 SIN C	70		30	48	100
	CON R 1 SIN C	70		40	48	100
	CON R 1 SIN C	70		50	48	100
	CON R 1 SIN C	70		60	48	100
	CON R 1 SIN C	55		10	48	100
	CON R 1 SIN C	55		20	48	100
	CON R 1 SIN C	55		30	48	100
	CON R 1 SIN C	55		40	48	100
	CON R 1 SIN C	55		50	48	100
	CON R 1 SIN C	55		60	48	100
	CON R 1 SIN C	40		10	48	100
	CON R 1 SIN C	40		20	48	100
	CON R 1 SIN C	40		30	48	100
	CON R 1 SIN C	40		40	48	100
	CON R 1 SIN C	40		50	48	100
	CON R 1 SIN C	40		60	48	100
	CON R 1 SIN C	30		10	48	100
	CON R 1 SIN C	30		20	48	100
	CON R 1 SIN C	30		30	48	100
	CON R 1 SIN C	30		40	48	100
	CON R 1 SIN C	30		50	48	100
	CON R 1 SIN C	30		60	48	100

## Hoja1
ADC V	ADC T	FLUJO A LA SALIDA
578	750	0
778	825	15
794	831	17.5
814	834	22
836	831	30
840	820	32
838	817	32.2
717	741	12.5
720	740	13.3
725	741	14
730	748	14.7
734	751	15.2
740	754	15.7
744	757	16.2
750	762	16.9
754	764	17.7
760	771	18.4
765	774	18.9
765	774	19.7
769	775	20.1
770	775	20.9
773	774	21.2
775	775	21.8
779	779	22.8
787	782	24.1
792	784	25.5
800	786	26.7
802	791	27.5
808	793	28.6
812	794	29.5
813	794	30
813	793	30.3
744	785	13.3
748	776	15.2
750	767	19.7
751	741	20.3
760	737	23.3
771	728	28.5
764	711	30.2
765	707	30.7
763	705	31.2
695	689	13.3
707	686	16.9
713	677	20.5
736	677	27.3
746	678	31.2
627	581	14.08
654	598	18.74
695	635	23
715	648	26.5
724	646	30.4
666	683	0
623	620	0
605	590	0
589	575	0
581	550	0
560	530	0
546	515	0
533	502	0
696	731	0
559	688	0
644	742	28.5
635	738	28.11
638	740	27.23
591	701	28.58
604	712	27.08
621	727	27.5
610	720	28.97
600	713	28.5
623	730	27.4
590	706	29
623	732	28
672	762	26.5
665	757	28

## Sheet3
ADC V	ADC T	FLUJO A LA SALIDA
533	502	0
546	515	0
560	530	0
581	550	0
589	575	0
605	590	0
623	620	0
666	683	0
696	731	0
581	594	4.74
660	645	10.5
653	628	10.55
627	606	10.7
667	646	11.9
669	641	12.4
717	741	12.5
695	689	13.3
720	740	13.3
744	785	13.3
677	641	13.7
725	741	14
627	581	14.08
693	707	14.2
730	748	14.7
778	825	15
734	751	15.2
748	776	15.2
740	754	15.7
744	757	16.2
715	687	16.3
665	615	16.4
704	668	16.6
710	681	16.8
707	686	16.9
750	762	16.9
674	630	17.1
794	831	17.5
754	764	17.7
721	683	18.33
760	771	18.4
654	598	18.74
765	774	18.9
681	632	18.99
707	657	19.1
731	687	19.62
750	767	19.7
765	774	19.7
769	775	20.1
751	741	20.3
713	677	20.5
710	653	20.6
740	699	20.8
770	775	20.9
773	774	21.2
720	669	21.3
712	657	21.7
775	775	21.8
691	740	21.86
814	834	22
725	668	22.55
779	779	22.8
695	635	23
700	740	23
760	737	23.3
733	671	23.4
749	695	23.8
787	782	24.1
698	752	24.4
740	675	25.11
792	784	25.5
717	655	25.6
711	650	25.88
766	715	26
752	691	26.3
715	648	26.5
728	661	26.58
800	786	26.7
759	698	26.88
712	604	27.08
740	638	27.23
736	677	27.3
730	623	27.4
727	621	27.5
802	791	27.5
756	685	27.83
732	623	28
755	680	28
738	635	28.11
713	600	28.5
742	644	28.5
771	728	28.5
701	591	28.58
808	793	28.6
720	610	28.97
706	590	29
786	729	29.1
812	794	29.5
813	794	30
836	831	30
772	703	30.1
764	711	30.2
813	793	30.3
724	646	30.4
765	707	30.7
771	693	30.8
773	698	30.8
792	724	31.1
746	678	31.2
763	705	31.2
840	820	32
771	687	32.2
838	817	32.2
711	788	33.2
795	728	33.3
703	782	34.24
757	679	35.18
745	644	35.4
755	675	36.3
766	688	37.6
764	683	38.08
761	672	41.4
770	677	41.58
683	774	43
776	677	47.6
785	685	48.08
775	682	49
805	695	58.64
811	697	60.5